## 几何量
序号 | 测量仪器名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 （k=2）
1 | 直角尺 | 垂直度 | 直角尺检定规程 JJG7 | 宽座角尺（63×40~315×200）mm | U=2µm
|  |  |  | 宽座角尺 (315×200～400×250)mm | U=3µm
|  |  |  | 刀口形角尺 （50×32～250×165）mm | U=1µm
2 | 圆柱螺纹量规 | 长度 | 圆柱螺纹量规 校准规范 JJF1345 | M3～M180 | U=3µm
3 | 量块 | 长度 | 量块检定规程 JJG146 | (0.5～100)mm | U=（0.2+2×10-6×Lnμm(k=2.7)
4 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺 检定规程 JJG22 | (50～800)mm | U=4μm
|  |  |  | (800～2000)mm | U=9μm
5 | 平面平晶 | 平面度 | 平晶检定规程 JJG28 | (Φ45～Φ100) mm | U=0.03μm
6 | 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG63 | (75～175 ) mm | U=0.3 μm
|  |  |  | (175～300) mm | U=0.5 μm
7 | 框式（条式）水平仪 | 角度 | 框式水平仪与条式水平仪校准规范 JJF1084 | (0.02～0.10) mm/m | Urel=6%
8 | 角度块 | 角度 | 角度块检定规程 JJG70 | (0～90)º | U=4″
9 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规 检定规程 JJG343 | Φ(0～100) mm | U=0.7μm
|  |  |  | Φ(100～180)mm | U=1.0μm
10 | 标准环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG894 | Φ(1～200) mm | U=(0.7+6L) µm
11 | *平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG117 | ≤(400×400) mm | U=1μm
|  |  |  | (630×400～1600×1000) mm | U=2μm
|  |  |  | （1 600×1000）～2500×1600) mm | U=5μm
12 | 超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪 校准规范 JJF1126 | (0.5～10mm) | U=0.03mm
|  |  |  | (10～200mm) | U=0.04mm
13 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818 | (0～1250)μm | U=（0.04+0.2%h）μm
14 | *坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF1064 | (0～3000) mm | U=(0.5+3L/1000)μm L:mm
15 | 表面粗糙度比较样块 | 粗糙度 | 粗糙度比较样板校准规范 JJF1099 | Ra:(0.012～6.3) μm | Urel=6.0%
16 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG58 | R(1～25)mm | U=5 μm
17 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG62 | （0.02～0.10）mm | U=2 μm
|  |  |  | （0.10～3.00）mm | U=3μm
18 | *工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG56 | （0～200）mm | U=(0.4～0.8)μm
19 | *齿轮螺旋线测量仪 | 螺旋角 | 齿轮螺旋线测量仪器校准规范 JJF1122 | β=0°β=15° | U=1.8μm
20 | *齿轮渐开线测量仪 | 齿廓 | 齿轮渐开线测量仪器校准规范 JJF1124 | rb=60 mm，rb=150 mm | U=2.3μm
21 | 针规、三针 | 长度 | 针规、三针校准规范 JJF1207 | （0～25）mm | U=0.21μm
22 | *投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF1093 | ≤(150×75) mm | U=(1+6L)μm
|  |  |  | >(150×75)mm | U=(1+10L)μm
23 | 圆柱直齿渐开线花键量规 | 齿形 | 圆柱直齿渐开线花键量规校准规范 校准规范 JJF1557 | 0.5mm~10mm | U=1.5μm
|  | 齿向 |  | 0.5mm~10mm | U=0.8μm
|  | 分度 |  | 0.5mm~10mm | U=1.5μm
24 | 表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105 | Ra:(0.012～80) μm | Urel=4.0%
25 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG30 | （0~500）mm | U=0.01mm
|  |  |  | （500~1000）mm | U=0.02mm
26 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21 | （0~25）mm | U=1.0μm
|  |  |  | （25~150）mm | U=2.0μm
|  |  |  | （150~300）mm | U=3.5μm
|  |  |  | （300~500）mm | U=4.6μm
27 | 指示表 | 长度 | 指示表（指针式、数显式）检定规程 JJG34 | 百分表（0~10）mm | U=6μm
|  |  |  | 千分表（0~2）mm | U=2μm
28 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG31 | （0~500）mm | U=0.01mm
|  |  |  | （500~1000）mm | U=0.02mm
29 | 万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG33 | （0~360）° | U=1′
30 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG82 | （0~200）mm | U=2.3μm
31 | 测量内尺寸千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411 | （5~100）mm | U=1.0μm
|  |  |  | （100~150）mm | U=1.5μm
|  |  |  | （150~300）mm | U=1.8μm
32 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG35 | 百分表（0~1）mm | U=2.6μm
|  |  |  | 千分表（0~0.4）mm | U=0.6μm
33 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF1102 | 内径百分表（2~450）mm | U=3.8μm
|  |  |  | 内径千分表（2~451）mm | U=1.2μm
34 | 齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF1072 | (1~26)mm | U=0.01mm
35 | 螺纹千分尺 | 长度 | 螺纹千分尺检定规程 JJG25 | （0~75）mm | U=3μm
|  |  |  | （75~125）mm | U=4μm
|  |  |  | （125~200）mm | U=5μm
36 | 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG24 | （0~25）mm | U=1.1μm
|  |  |  | （25~50）mm | U=1.3μm
|  |  |  | （50~75）mm | U=1.4μm
|  |  |  | （75~100）mm | U=1.6μm
|  |  |  | （100~125）mm | U=2.2μm
|  |  |  | （125～150）mm | U=2.2μm
|  |  |  | (150～175)mm | U=2.6μm
|  |  |  | （175～200)mm | U=2.6μm
|  |  |  | （200~225）mm | U=2.8μm
|  |  |  | （225~250）mm | U=2.8μm
|  |  |  | （250~275）mm | U=3.0μm
|  |  |  | （275~300）mm | U=3.4μm
37 | 机械比较仪 | 长度 | 机械式比较仪检定规程 JJG39 | （0～50）mm | U=0.2μm
38 | 奇数勾千分尺 | 长度 | 奇数勾千分尺检定规程 JJF 1253 | （0~100）mm | U=1.3μm
39 | 带表卡规 | 长度 | 带表卡规 JJF 1253 | （5~100）mm | U=10μm

## 热学
序号 | 名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2）
1 | 数字温度显示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG617 | 配热电偶 (0~1600) ℃ | U=0.3℃
|  |  |  | 配热电阻 (-200~600) ℃ | U=0.3℃
2 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG74 | 配热电偶 (0~1600) ℃ | U=0.3℃
|  | 温度 |  | 配热电阻 (-200~600) ℃ | U=0.3℃
3 | 动圈式温度指示仪表 | 温度 | 动圈式温度指示仪表检定规程 JJG186 | 配热电偶 (0~1600)℃ | U=1.2℃
|  | 温度 |  | 配热电阻 (-200~600) ℃ | U=1.2℃
4 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG229 | (0~300)℃ | U=0.04℃（0℃）
|  | 温度 |  | (0~300)℃ | U=0.05℃（100℃）
5 | 标准铂铑10-铂热电偶 | 温度 | 标准铂铑10-铂热电偶检定规程 JJG75 | 419.527℃ | U=0.6℃
|  | 温度 |  | 660.323℃ | U=0.7 ℃
|  |  |  | 1084.62℃ | U=0.8 ℃
6 | 工作用贵金属热电偶 | 温度 | 工作用贵金属热电偶检定规程 JJG141 | 419.527℃ | U=0.6℃
|  |  |  | 660.323℃ | U=0.7 ℃
|  |  |  | 1084.62℃ | U=0.8 ℃
7 | 廉金属热电偶 | 温度 | 工作用廉金属热电偶检定规程 JJG351 | (-30~300)℃ | U=0.06℃
|  |  |  | (300~1000)℃ | U=1.2℃
8 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG226 | （-80~+300）℃ | U=0.4℃
9 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG310 | （-80~+300）℃ | U=0.3℃
10 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130 | (-30~300)℃ | U=（0.05~0.06）℃
11 | 温度、湿度环境实验设备 | 温度 | 环境实验设备温度、湿度校准规范 JJF1101 | (-200~+300) ℃ | U=0.2℃
|  | 湿度 |  | (10%~98%)RH | U=2%RH
12 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG205 | （5~60）℃ | U=0.4℃
|  | 湿度 |  | 20%~95% | U=2%RH
13 | 数字温湿度计 | 温度 | 数字温湿度计校准规范 JJF(军工)165 | （5~60）℃ | U=0.4℃
|  | 湿度 |  | 20%~95% | U=2%RH
14 | 温度显示仪 | 温度 | 温度显示校准规范 JJF1664 | 配热电偶 (0~1600) ℃ | U=0.3℃

## 力学
序号 | 测量仪器名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2）
1 | 标准布氏硬度块 | 硬度 | 标准金属布氏硬度块检定规程 JJG147 | <250 | Urel=1.1%
|  |  |  | 250≤HBW≤450 | Urel=0.9%
|  |  |  | >450 | Urel=0.8%
2 | 标准金属洛氏硬度块 | 硬度 | 标准金属洛氏硬度块检定规程 JJG113 | (20~88)HRA | U=0.4HRA
|  |  |  | (20~100)HRB | U=0.4HRB
|  |  |  | (20~70)HRC | U=0.4HRC
3 | 标准表面洛氏硬度块 | 硬度 | 标准金属洛氏硬度块检定规程 JJG113 | (70~91)HR15N | U=0.7HR15N
|  |  |  | (42~80)HR30N | U=0.7HR30N
|  |  |  | (20~70)HR45N | U=0.7HR45N
|  |  |  | (73~93)HR15T | U=0.7HR15T
|  |  |  | (43~82)HR30T | U=0.7HR30T
|  |  |  | (12~72)HR45T | U=0.7HR45T
4 | 标准维氏硬度块 | 硬度 | 标准维氏硬度块检定规程 JJG148 | (5~1000)HV | Urel=1.4%
5 | 标准测力仪 | 力值 | 标准测力仪检定规程 JJG144 | ≤300kN | Urel=0.05%
6 | *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | ≤1000kN | Urel=0.2%
7 | *摆锤式冲击试验机 | 位能 | 摆锤式冲击试验机检定规程 JJG145 | ≤500J | Urel=0.3%
8 | *显微硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG151 | (5~1000)HV | Urel=2%
9 | *金属布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG150 | ≤125HBW | Urel=1.8%
|  |  |  | 125＜HBW≤225 | Urel=1.6%
|  |  |  | 225＜HBW≤650 | Urel=1.5%
10 | *金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计检定规程 JJG112 | (20~88)HRA | U=0.6HRA
|  |  |  | (20~100)HRB | U=0.6HRB
|  |  |  | (20~70)HRC | U=0.6HRC
11 | *金属表面洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计检定规程 JJG112 | (70~94)HR15N | U=1.0HR15N
|  |  |  | (42~86)HR30N | U=1.0HR30N
|  |  |  | (20~77)HR45N | U=1.0HR45N
|  |  |  | (67~93)HR15T | U=1.0HR15T
|  |  |  | (29~82)HR30T | U=1.0HR30T
|  |  |  | (10~72)HR45T | U=1.0HR45T
12 | *金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG151 | (5~1000)HV | Urel=2.0%
13 | 弹性元件式精密压力表 | 压力 | 弹簧元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49 | (0.003~100)MPa | Urel=0.2%
14 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表 | 压力 | 弹簧元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52 | (0.02~100)MPa | Urel=0.5%
15 | *专用工作测力机 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF1134 | (0.1~1000)kN | Urel=0.3%
16 | 工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程 JJG455 | 10N~300kN | Urel=0.1%
17 | *里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程 JJG747 | （790±40）HLD | U=6.5 HLD
|  |  |  | （630±40）HLD | U=6.5 HLD
|  |  |  | （530±40）HLD | U=6.5 HLD
|  |  |  | （590±40）HLG | U=5.9 HLG
|  |  |  | （500±40）HLG | U=5.9 HLG
18 | 里氏硬度块 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程附录A JJG747 | （790±40）HLD | U=6 HLD
|  |  |  | （630±40）HLD | U=6 HLD
|  |  |  | （530±40）HLD | U=6 HLD
|  |  |  | （590±40）HLG | U=6 HLG
|  |  |  | （500±40）HLG | U=6 HLG
19 | *A型邵氏硬度计 | 硬度 | A 型邵氏硬度计检定规程 JJG304 | (20~100)HA | U=0.5HA
20 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG539 | 1g~1kg | U=0.1g
|  |  |  | 1kg~60kg | U=3g
|  |  |  | 60kg~1000kg | U=15g
|  |  |  | 300kg~2000kg | U=30g
21 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG98 | 1mg~20kg | U=2×10-2mg~ 1×102mg
22 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG156 | 100g~1000g | U=10mg~0.10g
|  |  |  | 1kg~5kg | U=(0.1~0.5)g
23 | 标准砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG99 | 1mg~500mg | U=(0.04~0.16)mg
|  |  |  | 1g~500g | U=(0.2~55)mg
|  |  |  | 1kg~20kg | U=(10~2.0×102)mg
24 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 | 1g~1kg | U=0.1g
|  |  |  | 1kg~60kg | U=3g
|  |  |  | 60kg~300kg | U=15g
|  |  |  | 300kg~1000kg | U=30g
25 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG707 | (0.1～3)Nm | Urel=0.5%
|  |  |  | (3～1000)Nm | Urel=0.3%
|  |  |  | (1000～5000)Nm | Urel=0.2%
26 | 标准扭矩仪 | 扭矩 | 标准扭矩仪检定规程 JJG557 | (0.5～50)Nm | Urel=0.08%
|  |  |  | (50～5000)Nm | Urel=0.05%
27 | 压力变送器 | 压力 | 压力变送器检定规程 JJG882 | (0.02~100)MPa | Urel=0.5%
28 | 数字压力表（计） | 压力 | 数字压力计检定规程 JJG875 | (0.003~100)MPa | Urel=0.2%
29 | 玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG196 | (0.1～5)ml | U=0.002ml
|  |  |  | (1～10)ml | U=0.003ml
|  |  |  | (10～50)ml | U=0.024ml
|  |  |  | (50～100)ml | U=0.044ml
|  |  |  | (100～200)ml | U=0.05ml
|  |  |  | (200～500)ml | U=0.07ml
|  |  |  | (500～1000)ml | U=0.12ml
|  |  |  | (1000～2000)ml | U=0.17ml
30 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG13 | 1kg~60kg | U=3g
|  |  |  | 60kg~300kg | U=15g
|  |  |  | 300kg~1000kg | U=30g

## 电学
序号 | 测量仪器名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2）
1 | 标准电阻 | 电阻 | 直流电阻器检定规程 JJG166 | 10-3Ω~105Ω | Urel=5×10-6
2 | 直流电阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG982 | 0.01Ω~2Ω | Urel=5×10-4
|  |  |  | 2Ω~20Ω | Urel=5×10-5
|  |  |  | 20Ω~105Ω | Urel=2×10-5
3 | 标准电池 | 电压 | 标准电池检定规程 JJG153 | 1.01855V~1.01868V | Urel=3.0×10-6
4 | 直流电位差计 | 电势 | 直流电位差计检定规程 JJG123 | 0.01μV~0.21V | Urel=3.4×10-3
|  |  |  | 0.1μV~2.1V | Urel=3.0×10-6
5 | 直流数字电压表 | 直流电压 | 数字多用表校准规范 JJF1587 | 10mV~220mV | Urel=1.1×10-5
|  |  |  | 220mV~2.2V | Urel=6.1×10-6
|  |  |  | 2.2V~11V | Urel=4.3×10-6
|  |  |  | 11V~22V | Urel=4.3×10-6
|  |  |  | 22V~220V | Urel=6.0×10-6
|  |  |  | 220V~1100V | Urel=7.9×10-6
6 | 直流标准电压源 | 直流 电压 | 多功能标准源校准规范 JJF1638 | 20mV~1000V | Urel=4×10-6
7 | 交流数字电压表 | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程 JJG(军工)72 | 2.2mV~220mV (10Hz~20Hz) | Urel=2.9×10-4
|  |  |  | 2.2mV~220mV (20Hz~40Hz) | Urel=3.1×10-4
|  |  |  | 2.2mV~220mV (40Hz~20kHz) | Urel=3.0×10-4
|  |  |  | 2.2mV~220mV (20kHz~50kHz) | Urel=4.4×10-4
|  |  |  | 2.2mV~220mV (50kHz~100kHz) | Urel=8.4×10-4
|  |  |  | 2.2mV~220mV (100kHz~300kHz) | Urel=1.7×10-3
|  |  |  | 2.2mV~220mV (300kHz~500kHz) | Urel=2.7×10-3
|  |  |  | 2.2mV~220mV (500kHz~1MHz) | Urel=4.2×10-3
|  |  |  | 0.22V~2.2V (10Hz~20Hz) | Urel=3.4×10-4
7 | 交流数字电压表 | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程 JJG(军工)72 | 0.22V~2.2V (20Hz~40Hz) | Urel=1.4×10-4
|  |  |  | 0.22V~2.2V (40Hz~20kHz) | Urel=1.3×10-4
|  |  |  | 0.22V~2.2V (20kHz~50kHz) | Urel=2.7×10-4
|  |  |  | 0.22V~2.2V (50kHz~100kHz) | Urel=6.2×10-4
|  |  |  | 0.22V~2.2V (100kHz~300kHz) | Urel=1.1×10-3
|  |  |  | 0.22V~2.2V (300kHz~500kHz) | Urel=1.7×10-3
|  |  |  | 0.22V~2.2V (500kHz~1MHz) | Urel=3.4×10-3
|  |  |  | 2.2V~22V （10Hz~20Hz） | Urel=4.0×10-4
|  |  |  | 2.2V~22V （20Hz~40Hz） | Urel=2.9×10-4
|  |  |  | 2.2V~22V (40Hz~20kHz) | Urel=2.7×10-4
|  |  |  | 2.2V~22V (20kHz~50kHz) | Urel=2.8×10-4
|  |  |  | 2.2V~22V (50kHz~100kHz) | Urel=3.0×10-4
|  |  |  | 2.2V~22V (100kHz~300kHz) | Urel=5.9×10-3
|  |  |  | 2.2V~22V (300kHz~500kHz) | Urel=1.3×10-3
|  |  |  | 2.2V~22V (500kHz~1MHz) | Urel=2.1×10-4
|  |  |  | 22V~220V （10Hz~20Hz） | Urel=4.0×10-4
|  |  |  | 22V~220V （20Hz~40Hz） | Urel=2.9×10-4
|  |  |  | 22V~220V (40Hz~20kHz) | Urel=2.7×10-4
|  |  |  | 22V~220V (20kHz~50kHz) | Urel=2.8×10-4
|  |  |  | 22V~220V (50kHz~100kHz) | Urel=2.9×10-4
|  |  |  | 22V~220V (100kHz~300kHz) | Urel=4.4×10-3
|  |  |  | 22V~220V (300kHz~500kHz) | Urel=1.3×10-3
|  |  |  | 22V~220V (500kHz~1MHz) | Urel=1.9×10-4
|  |  |  | 220V~1000V (40Hz~1kHz) | Urel=1.1×10-4
|  |  |  | 220V~1000V (1kHz~20kHz) | Urel=2.0×10-4
|  |  |  | 220V~1000V (20kHz~30kHz) | Urel=7.0×10-4
|  |  |  | 220V~1000V (30kHz~50kHz) | Urel=7.1×10-4
|  |  |  | 220V~1000V (50kHz~100kHz) | Urel=2.7×10-3
8 | 交流标准电压源 | 交流电压 | 交流标准电压源检定规程 JJG（军工）71 | 100mV~1000V (10Hz~500kHz) | Urel=1.0×10-4
9 | 直流数字电流表 | 直流电流 | 数字多用表校准规范 JJF1587 | 10μA~220μA | Urel=7.8×10-5
|  |  |  | 220μA~2.2mA | Urel=4.4×10-5
|  |  |  | 2.2mA~22mA | Urel=4.3×10-5
|  |  |  | 22mA~220mA | Urel=5.2×10-5
|  |  |  | 220mA~2.2A | Urel=9.2×10-5
|  |  |  | 2.2A~11A | Urel=4.2×10-4
10 | 交流数字电流表 | 交流电流 | 交流数字电流表检定规程 JJG(军工)68 | 220μA~2.2mA (10Hz~20Hz) | Urel=3.7×10-4
|  |  |  | 220μA~2.2mA (20Hz~40Hz) | Urel=2.5×10-4
|  |  |  | 220μA~2.2mA (40Hz~1kHz) | Urel=1.8×10-4
|  |  |  | 220μA~2.2mA (1kHz~5kHz) | Urel=3.5×10-4
|  |  |  | 220μA~2.2mA (5kHz~10kHz) | Urel=1.9×10-3
|  |  |  | 2.2mA~22mA (10Hz~20Hz) | Urel=3.7×10-4
|  |  |  | 2.2mA~22mA (20Hz~40Hz) | Urel=2.5×10-4
|  |  |  | 2.2mA~22mA (40Hz~1kHz) | Urel=1.8×10-4
|  |  |  | 2.2mA~22mA (1kHz~5kHz) | Urel=3.1×10-4
|  |  |  | 2.2mA~22mA (5kHz~10kHz) | Urel=1.8×10-3
|  |  |  | 22mA~220mA (10Hz~20Hz) | Urel=3.7×10-4
|  |  |  | 22mA~220mA (20Hz~40Hz) | Urel=2.5×10-4
|  |  |  | 22mA~220mA (40Hz~1kHz) | Urel=1.8×10-4
|  |  |  | 22mA~220mA (1kHz~5kHz) | Urel=3.0×10-4
|  |  |  | 22mA~220mA (5kHz~10kHz) | Urel=1.6×10-3
|  |  |  | 220mA~2.2A (20Hz~1kHz) | Urel=3.9×10-4
|  |  |  | 220mA~2.2A (1kHz~5kHz) | Urel=6.3×10-4
|  |  |  | 220mA~2.2A (5kHz~10kHz) | Urel=9.3×10-3
|  |  |  | 2.2A~11A (40Hz~1kHz) | Urel=5.5×10-4
|  |  |  | 2.2A~11A (1kHz~5kHz) | Urel=1.1×10-3
|  |  |  | 2.2A~11A (5kHz~10kHz) | Urel=4.2×10-3
11 | 直流数字式欧姆表 | 直流电阻 | 数字多用表校准规范 JJF1587 | 1Ω~10Ω | Urel=1.4×10-4
|  |  |  | 10Ω~1kΩ | Urel=3.1×10-5
|  |  |  | 1kΩ~100MΩ | Urel=1.4×10-4
12 | 直流电流表 | 直流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124 | 10μA~330μA | Urel=0.040%
|  |  |  | 330μA~3.3mA | Urel=0.028%
|  |  |  | 3.3mA~33mA | Urel=0.022%
|  |  |  | 33mA~330mA | Urel=0.023%
|  |  |  | 330mA~1A | Urel=0.031%
|  |  |  | 1A~3A | Urel=0.046%
|  |  |  | 3A~11A | Urel=0.063%
|  |  |  | 11A~20.5A | Urel=0.12 %
13 | 直流电压表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124 | 10mV~1000V | Urel=0.012%
14 | 交流电流表 | 交流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124 | 29μA~330μA(45Hz~1kHz) | Urel=0.26%
|  |  |  | 29μA~330μA(1kHz~5kHz) | Urel=0.52%
|  |  |  | 29μA~330μA(5kHz~10kHz) | Urel=1.1%
|  |  |  | 0.33mA~3.3mA(45Hz~1kHz) | Urel=0.13%
|  |  |  | 0.33mA~3.3mA(1kHz~5kHz) | Urel=0.26%
|  |  |  | 0.33mA~3.3mA(5kHz~10kHz) | Urel=0.62%
|  |  |  | 3.3mA~33mA(45Hz~1kHz) | Urel=0.48%
|  |  |  | 3.3mA~33mA(1kHz~5kHz) | Urel=0.12%
|  |  |  | 3.3mA~33mA(5kHz~10kHz) | Urel=0.27%
|  |  |  | 33mA~330mA(45Hz~1kHz) | Urel=0.48%
|  |  |  | 33mA~330mA(1kHz~5kHz) | Urel=0.17%
|  |  |  | 33mA~330mA(5kHz~10kHz) | Urel=0.34%
|  |  |  | 330mA~3A(45Hz~1kHz) | Urel=0.07%
|  |  |  | 330mA~3A(1kHz~5kHz) | Urel=0.70%
|  |  |  | 330mA~3A(5kHz~10kHz) | Urel=3.4%
|  |  |  | 3A~11A(45Hz~1kHz) | Urel=0.12%
|  |  |  | 3A~11A(1kHz~5kHz) | Urel=0.34%
|  |  |  | 11A~20.5A(45Hz~1kHz) | Urel=0.18%
|  |  |  | 11A~20.5A (1kHz~5kHz) | Urel=0.35%
15 | 交流电压表 | 交流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124 | 3.3mV~33mV (45Hz~10kHz) | Urel=0.14%
|  |  |  | 3.3mV~33mV (10kHz~20kHz) | Urel=0.15%
|  |  |  | 3.3mV~33mV (20kHz~50kHz) | Urel=0.22%
|  |  |  | 3.3mV~33mV (50kHz~100kHz) | Urel=0.75%
|  |  |  | 33mV~330mV (45Hz~10kHz) | Urel=0.026%
|  |  |  | 33mV~330mV（10kHz~20kHz） | Urel=0.028%
|  |  |  | 33mV~330mV（20kHz~50kHz） | Urel=0.056%
|  |  |  | 33mV~330mV(50kHz~100kHz) | Urel=0.13%
|  |  |  | 330mV~3.3V (45Hz~10kHz) | Urel=0.020%
|  |  |  | 330mV~3.3V (10kHz~20kHz) | Urel=0.030%
|  |  |  | 330mV~3.3V（20kHz~50kHz） | Urel=0.042%
|  |  |  | 330mV~3.3V（50kHz~100kHz） | Urel=0.048%
|  |  |  | 3.3V~33V (45Hz~10kHz) | Urel=0.018%

## 化学
序号 | 测量仪器名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2）
1 | *可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、近红外分光度计检定规程 JJG178 | （340～900） nm | U=0.5nm
|  | 透射比 |  | (10～30)% | U=0.6%
2 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG694 | 火焰法Cu≤0.02μg/mL | Urel=2.0%
3 | 实验室pH（酸度）计 | 酸度 | 实验室pH（酸度）计检定规程 JJG119 | 电计：（0～14）pH | U=0.01pH
|  |  |  | 仪器：（0~14）pH | U=0.02pH
|  | 电位 |  | (-2000~+2000)mV | U=0.8mV
4 | *发射光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 | Zn≤0.003mg/L | U=0.001mg/L
|  |  |  | Ni≤0.01mg/L | U=0.004mg/L
|  |  |  | Mn≤0.002mg/L | U=0.0006mg/L
|  |  |  | Cr≤0.007mg/L | U=0.001mg/L
|  |  |  | Cu≤0.007mg/L | U=0.001mg/L
|  |  |  | Ba≤0.001mg/L | U=0.0002mg/L
5 | *直读光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 | C≤0.005% | U=0.0008%
|  |  |  | Si≤0.005% | U=0.001%
|  |  |  | Mn≤0.003% | U=0.0006%
|  |  |  | Cr≤0.003% | U=0.001%
|  |  |  | Ni≤0.005% | U=0.001%
|  |  |  | V≤0.001% | U=0.0006%
6 | *定碳定硫分析仪 | 含量 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG395 | 碳（0.005～0.010）% | U=0.001%
|  |  |  | （0.010～0.100）% | U=0.002%
|  |  |  | （0.100～1.000）% | U=0.008%
|  |  |  | （1.00～4.00）% | U=0.02%
|  |  |  | 硫（0.003～0.010）% | U=0.0002
|  |  |  | （0.010～0.100）% | U=0.002%
|  |  |  | （0.100～0.200）% | U=0.004%

## 无损检测设备
序号 | 测量仪器名称 | 参数 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2）
1 | *x射线探伤仪 | 空气比释动能率 | X射线探伤机 JJG 40 | (0.001～10)Gy/h（管电压：0V～250 kV） | Urel=3.5%
2 | *超声探伤仪 | 衰减 | 超声探伤仪 JJG 746 | （1～80）dB | Urel=0.6%
|  | 垂直线性 |  | （1～80）dB | Urel=0.6%
3 | *磁轭式磁粉探伤仪 | 磁化 电流 | 磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF1458 | (0.1～10)A | Urel=2.5%
4 | *磁粉探伤仪 | 磁化 电流 | 磁粉探伤机校准规范 JJF1273 | 500A～5.0kA | Urel=0.5%